Załącznik nr 1a do SIWZ –ZP/D/2/2016

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

tel. ……………………………
fax ……………………………

e-mail: ……………………….

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

# FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”

Część I - urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
(3 sztuki)

- Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto w wysokości ............................... (słownie:..................................), która obejmuje podatek VAT  w wysokości .......%, .

Informujemy, że złożona oferta nie będzie/będzie1)  prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164)

- Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Wraz z formularzem ofertowym składamy wypełniony formularz parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem jego nazwy, typu oraz modelu – Załącznik do formularza ofertowego.

- Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji jakości (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym) na czas ……………. miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru. (nie mniej niż 24)

- Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców,   powierzając im wykonanie następujących prac 2):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

....................... ,data  .................                             .......................................................................

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

- niewłaściwe skreślić

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie wykreślenia żadnej informacji Zamawiający uzna, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego.

2)	niewłaściwe skreślić

Załącznik do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ

Formularz parametrów przedmiotu zamówienia - 
URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

| LP. | Parametry techniczne | TAK – wymagane | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY PRACY |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie min. 100 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) | Tak |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie 5 - 6 cm | Tak |  |
|  | Siła kompresji między 530 a 600 N | Tak |  |
| ZASILANIE I WARUNKI PRACY |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie. | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 VAC | Tak |  |
|  | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora : - min. 45 min. oraz w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I WYPOSAŻENIE |
|  | Wyposażenie aparatu: Torba przenośna deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 3 szt.) ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia | Podać |  |
|  | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 10 kg | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji: serwisowanie urządzeń i gwarancja możliwości zakupu części, bezpłatne przeglądy techniczne 1 x na rok, zapewnienie szkolenia wstępnego | Tak |  |
| NAZWA/TYP/MODEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ |  |

....................... ,data  .................                             .......................................................................

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy