Załącznik nr 1b do SIWZ –ZP/D/2/2016

Wykonawca:

……………………………..

……………………………..

(Nazwa i adres wykonawcy)

tel. ……………………………
fax ……………………………

e-mail: ……………………….

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

# FORMULARZ OFERTY

dla zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”

Część II – defibrylatory przenośne (2 sztuki)

- Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto w wysokości ............................... (słownie:..................................), która obejmuje podatek VAT  w wysokości .......%, .

Informujemy, że złożona oferta nie będzie/będzie1)  prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164)

- Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Wraz z formularzem ofertowym składamy wypełniony formularz parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem jego nazwy, typu oraz modelu – Załącznik do formularza ofertowego.

- Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji jakości (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym) na czas ……………. miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru. (nie mniej niż 24)

- Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców,   powierzając im wykonanie następujących prac 2):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

....................... ,data  .................                             .......................................................................

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

- niewłaściwe skreślić

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie wykreślenia żadnej informacji Zamawiający uzna, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego.

2)	niewłaściwe skreślić

Załącznik do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1b do SIWZ

Formularz parametrów przedmiotu zamówienia - 
DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY

| L.p. | Parametry | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |
| 2 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa | TAK |  |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
| 4 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |  |
| 5 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 7 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 360J | TAK |  |
| 9 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 J | TAK |  |
| 10 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK |  |
| 12 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |  |
| 13 | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
| 14 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK |  |
| 15 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 16 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
| 17 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna od 20-300u/min | TAK |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4 cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia | TAK |  |
| 20 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
| 21 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali | TAK |  |
| 22 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm | TAK |  |
| 23 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
| 24 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK |  |
| 25 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 26 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |  |
| 27 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK |  |
| 28 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją, bez udziału użytkownika. | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |
| 31 | Torba transportowa + 3 akumulatory + 2 kable EKG 12 | TAK |  |
| 32 | Uchwyt karetkowy homologowany | TAK |  |
| NAZWA/TYP/MODEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ |  |

....................... ,data  .................                             .......................................................................

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy