Zał. Nr 7 do ZP/D/6/2016                                                                                                                                                                               Formularz parametrów wymaganych

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ  KOMPRESJI  KLATKI  PIERSIOWEJ

| LP. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie min. 100 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie 5 - 6 cm |
|  | Siła kompresji między 530 a 600 N |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie. |
|  | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 VAC |
|  | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora : - min. 45 min. oraz w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |
|  | Wyposażenie aparatu: Torba przenośna deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 3 szt.) ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) |
|  | Wymiary urządzenia |
|  | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 10 kg |
|  | Dokumenty potwierdzajace możliwość stosowania w publicznych placowkach służby zdrowia (wpis do rejestru urządzeń medycznych, deklaracja zgodności z wymogami unijnymi, CE) |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące W okresie gwarancji: serwisowanie urządzeń wg zaleceń producenta w cenie oferty, możliwości zakupu części w trakcie trwania gwarancji, zapewnienie szkolenia wstępnego |